|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 89810 от 08.02.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку лент регистрационных бумажных для ЭКГ путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 028-21 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | Уважаемый Заказчик!1. По позициям 1, 2, 3 , 4 и 6 тех. задания вы запрашиваете плотность бумаги 60-70 г/м2, мы, как производитель этой бумаги, сообщаем вам, что данная бумага для указанных вами аппаратов изготавливается на плотности 55 +/- 5 г/м2. Использование бумаги на более высокой плотности приведет к сбою в работе аппарата. Просим внести изменения и указать "плотность бумаги 50-60 г/м2". и соответственно толщину бумаги - 60-65 мкм. | Бумага, не соответствующая по плотности и толщине в диапазонах указанных технических характиристиках не подходит по следующим причинам:- на бумаге не пропечатывается информация (запись ЭКГ);- лентопротяжный механизм данную информацию не воспринимает и не подает для записи;- в случае, если бумага тонкая, то при записи ЭКГ в местах сложения она врется без применения усилий для отрыва, что приводит к дополнительному склеиванию частей записи, что несет под собой дополнительные трудо- / времязатраты;- также, такая бумага приводит к скорейшему износу и поломке лентопротяжного механизма. |
|  | 2. По позиции 5 вы запрашиваете оригинальную бумагу Sony UPP 110 S. Просим ответить - это требование на основании имеющейся у вас гарантии на аппарат? Возможно ли предложить к поставке эквивалент совместимый? | Бумага не оригинального производства не соответствует по качеству печати и значительно отличаются от оригинальной бумаги, производства SONY (Япония), а именно:- наличие большого количества бумажной пыли, что по заключению специалистов, которые проводят техническое обслуживание данного оборудования, может привести к быстрому износу и поломке этого оборудования;- заключение УЗИ со снимков является юридическим документов, в связи с чем, большое количество бумажной пыли, проявляющееся на фото в виде множественных гиперэхогенных включений (белые точки, линии, рассеянные по всей фотографии) мешают правильной интерпретации снимка;- фотографии на бумаге, имеющей более высокую «жесткость», чем заявленная в Техническом задании Извещения, искажают изображение получаемое с монитора аппарата, особенно в 3D/4D-режимах;- во время использования более тонкой бумаги при отрыве фотографии происходит «проскальзывание» бумаги, что приводит к неровному разрывы фотографии, как следствие и к большому перерасходу бумаги. |

Кроме того, дополнительно к изложенному следует отметить, что исходя из смысла ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ЗФ и п. 12.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – «Положение о закупках»), возможность устанавливать параметры, необходимые для поставки товара, исходя из своих потребностей, является законодательно закрепленным правом Заказчика, а потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований. При этом заказчик имеет право в необходимой степени детализировать объект закупки, определяя такие характеристики закупаемого товара, которые могут иметь существенное значение для последующего использования товара. Более того, указание в Извещении о закупке требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекты закупки прямо предусмотрено положениями Федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупках.

Таким образом, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках не предусмотрены ограничения по включению в Извещение о закупке требований к товару, которые являются значимыми для Заказчика, отвечают его потребностям и необходимы для выполнения им соответствующих государственных функций – **охрана жизни и здоровья населения.**

В рамках формирования объекты закупки Заказчик руководствуется существующей потребностью, возникшей в связи с осуществлением им основной деятельностью.

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21