УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от 20.02.2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Отделение клинической лабораторной диагностики  |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Красноштанова Ольга Васильевна  |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Техническое обслуживание гематологического анализатора АБАКУС с заменой запасных частей. |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) |  |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | 29.02.2024 |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ул. Баумана 214/а |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ответ хранения  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора | 205 000, 00 |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Техническое обслуживание гематологического анализатора АБАКУС с заменой запасных частей.

|  |
| --- |
|  |

 | Состав оказываемой услуги:1. Техническое обслуживание: заключается в проведении регламентных процедур, предусмотренных производителем для соответствующей модели медицинской техники (очистка, проверка, настройка, калибровка), и замене соответствующих запасных частей согласно Контракту (Договору).2. Текущий ремонт лабораторного оборудования: по факту возникновения неисправности на основании заявки Заказчика (письменно или устно по телефону, или письменно по электронной почте) и включает в себя диагностику медицинской техники, меры по устранению неисправностей, восстановлению работоспособности, запуску медицинской техники в работу при устранении неисправностей. **Перечень работ по обслуживанию:**Проверка, очистка, замена всех клапанов гидросистемыПроверка посадки трубок на клапана, промывка гидросистемы, замена отдельных трубок Промывка/очистка шприцов дилютора и – смазка поршней силиконовой смазкойРазборка и очистка сдвижного клапана. Проверка и замена трубки датчика крови в случае надобностиНастройка положения крови в сдвижном клапанеПроверка /настройка offset для датчиков давления/вакуумаВыполнение самодиагностикиПроверка функционирования блоков прибора вручную из сервисного менюКалибровка датчика кровиКалибровка измеряемых параметров по контрольной кровиПробный тест измерения мин. По 10 пробам нормального контроляПроверка работы автоподатчика в автоматическом режиме и командами вручнуюПроверка корректного считывания штрих-кода сканером автоподатчикаПроверка/очистка/замена , если необходимо – измер. Камер OPT5RBC RBC Chamber OPT5WBC WBC Chamber Замена всех поршней в дилюторе и их смазка силиконом (кроме черных поршней!)Очистка/проверка механических элементов дилютора. Смазка тефлон. смазкой скользящих поверхностей. Жесткая очистка всей гидросистемы**Запасные части к гематологическому анализатору Abacus 5:**1. Трубки гидросистемы A543 4/1.8 Tygon tube – 5 метров
2. ACS804 Peristaltic pump – 2 штуки
3. Измерительная камера:

 OPT5RBC RBC Chamber  OPT5WBC WBC Chamber 1. Блок дилютора

 **Требования к качеству услуг, их безопасности:**1. Качество технического обслуживания медицинской техники обеспечивается: исполнением в соответствии с требованиями технико-эксплуатационной документации к оборудованию, техническим заданием, условиям контракта, требованиями действующего законодательства РФ, в том числе: методическими рекомендациям «Техническое обслуживание медицинской техники» утвержденным МЗ и Минпромнауки России Письмом № 293-22/233 от 27 октября 2003 года.2. Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на оборудование, в том числе в части касающейся требований к персоналу, выполняющему услуги.3. Исполнитель имеет: действующую лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:- монтаж и наладка медицинской техники;- контроль технического состояния медицинской техники; - периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; - ремонт медицинской техники, (Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники")4. Исполнитель оказывает услуги с использованием исключительно новых расходных материалов, рекомендованных производителем к применению в составе обслуживаемой медицинской техники. Артикулы (каталожные номера) и наименования запасных частей и расходных материалов, указанных в Договоре (Контракте), могут отличаться от фактически используемых в связи с инициативой производителя соответствующих запасных частей и расходных материалов. При этом все технические характеристики и параметры (габариты, совместимость, материалы и прочее) таких запасных частей и расходных материалов остаются неизменными.5. Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги. Организация и оказание услуг осуществляются при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда", межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России, правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.**Сроки оказания услуг**: в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты заключения сторонами Контракта (Договора)**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг**: Исполнитель гарантирует, что окажет услуги качественно с соблюдением всех требований законодательства РФ и документации об аукционе в электронной форме. Гарантийный срок на выполненные работы — 3 (три) месяца.При возникновении гарантийного случая Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика. | усл.ед | 1 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение: ООО «Лвабора»
2. Коммерческое предложение: ООО «ТАИС»
3. Коммерческое предложение: ООО «ИрКДС»

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_Красноштанова О.В./

 Подпись ФИО